项目相关技术参数及配置参阅附件

**附件：**

**说明：**本技术要求仅做参考，不是唯一指标。

商务要求及项目相关技术参数及配置参阅附件1、2.

**1：商务要求**

1. 是否需要连接医院信息系统，如有需做出开放数据接口承诺并承担相关费用（加盖公章）（标准：单向1万元；双向1.4万元）。
2. 成交后需提供厂家售后服务年限及保修期满后每年保修费限价承诺函（加盖厂家公章）。
3. 设备项目如有消耗性易损件（非一次性）及常规配件的请提供清单及报价。
4. 回款时间参考标准：1、新安装设备验收合格后提交发票起3个月内；2、保修设备执行计划9个月后提交发票起3个月内。

**2：技术参数及配置**

1. **全自动尿液分析仪**
2. **用途：**用于检验医学部尿液检测等
3. **数量**：1台
4. **技术要求（参考）**
	1. 具备尿液干化学分析模块、尿液有形成分分析模块、样本装载与传输轨道模块及上位机操作分析软件系统等
	2. 干化学测试项目：≥14 项
	3. 单模块干化学检测：≥240T/H
	4. 单模块有形成分检测: ≥120T/H
	5. 装载容量: ≥100份待检标本
	6. 具备自定义审核模式设定方式
	7. 具备支持单个急诊样本检测功能
	8. 具备条码扫描功能
	9. 干化学试纸装载量：≥200条
	10. 干化学分析样本吸入量：≤ 1.3mL
	11. 有形成分样本吸入量：≤ 1.2mL
	12. 具备智能联动功能
	13. 具备细菌检测通道
5. **参考配置要求（至少包括）**
	1. 主机1台
	2. 尿液干化学分析模块 1套
	3. 尿液有形成分分析模块 1套
	4. 样本处理系统 1套
6. **牙科手术显微镜**
7. **用途：**用于民航院区口腔科牙科治疗等
8. **数量**：1套
9. **技术要求（参考）**
	1. 具备复消色差光学系统
	2. 最大放大倍数：≥20倍
	3. 目镜屈光补偿范围：≥+5/-8D
	4. 具备变焦物镜
	5. 冷光源照明系统：LED光源等
	6. 具备多种滤镜模式
	7. 影像分辨率：≥3840x2160
	8. 具备视频录像、存储、拍照、备份等功能
	9. 具备色彩校正功能
	10. 具备实时显示手术的视频图像功能
10. **参考配置要求（至少包括）**
	1. 主机1台
11. **数字化听力测试平台**

**（一）用途：**用于耳鼻咽喉头颈外科听力学检查

**（二）数量**：1套

**（三）技术要求（参考）**

* 1. 主机：
	2. 具备单机和PC机双模式操作方式等
	3. 具备内置测试结果功能
	4. 具备触摸操作功能
	5. 具备直接输入患者信息功能
	6. 具备儿童动画模式
	7. 诊断型诱发电位测试参数
	8. 具备扩展频谱功能
	9. 具备伪迹拒绝功能
	10. 具备残余噪声计算功能
	11. 具备设置自动峰值-标记功能
	12. 具备显示波形、阻抗、残余噪声、叠加次数、峰值标记、等信息
	13. 具备持续电极阻抗监测功能
	14. 具备手动和自动启动测试功能
	15. 采样率：48kHz（刺激声），16kHz(响应)
	16. 具备左右耳同步测试功能
	17. 具备泄露检查功能
	18. 快速诱发电位测试参数
	19. 刺激声类型：Chirp（宽带，1-8kHz）等
	20. 刺激声极性：交替
	21. 刺激声速率：86Hz等
	22. 具备内置不同年龄潜伏期正常范围

**（四）参考配置要求**

* 1. 主机 1台
1. **全自动酶免仪保修**
2. **品牌与型号：**深圳爱康URANUS AE175型
3. **启用时间：**2021年
4. **技术要求**
	1. 保修类别：整机全保。
	2. 保修年限：1台3年。
	3. 具备故障通知立即响应，≤24小时内到达现场。
	4. 具备一年不少于两次的保养并提供服务报告。
	5. 具备电气校准测试并提供服务报告。
	6. 具备保障年正常开机时间：≥95%。
5. **配置要求**
	1. 实时荧光定量PCR仪保修1台/3年
6. **全自动微生物质谱仪保修**
7. **品牌与型号：**梅里埃VITEK MS型
8. **启用时间：**2022年
9. **技术要求**
	1. 保修类别：整机全保。
	2. 保修年限：1台1年。
	3. 具备故障通知立即响应，≤24小时内到达现场。
	4. 具备一年不少于两次的保养并提供服务报告。
	5. 具备电气校准测试并提供服务报告。
	6. 具备保障年正常开机时间：≥95%。
10. **配置要求**
	1. 实时荧光定量PCR仪保修1台/1年